{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["全自动微芯片电泳系统"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"全自动微芯片电泳系统","index":0,"n_rows":39,"n_cols":15,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14],[27,0,27,14],[28,0,28,14],[29,0,29,14],[30,0,30,14],[31,0,31,14],[32,0,32,14],[33,0,33,14],[34,0,34,14],[35,0,35,14],[36,0,36,14],[37,0,37,14],[38,0,38,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","全自动微芯片电泳系统 ",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",1,"参考报价",45,"合计金额",45]
["一、技术要求"]
["1、系统应基于微流体技术，样品消耗应低于0.5ul；"]
["2、系统应基于荧光检测，不可使用EB等有毒害染料；"]
["▲3、系统用于分离检测样品之芯片应能够重复使用，每张芯片效期内使用寿命应不低于400个样本；"]
["4、系统应可分离检测各种DNA，包括但不限于大片段的基因组DNA，smear样品，PCR及多重PCR等，适用DNA样本片段大小范围不窄于 25bp-40000bp；"]
["5、系统应用于DNA分析，应能够自动对分离结果进行实时分析并提供样品各组分片段大小、浓度；"]
["▲6、系统应用于DNA片段分析，适用DNA样本片段大小范围不窄于25bp-12000bp，片段大小准确性应不低于±10%，CV不高于5%，可定量样品浓度范围应不窄于10pg/ul/条带-50ng//ul/条带；"]
["7、系统应用于smear分析，除可自动给出样品总浓度外，还可提供客户指定大小范围内的smear浓度；"]
["▲8、系统应用于基因组DNA分析，适用样本片段大小可达40000bp，可定量样品浓度范围应能够达到0.2-50ng/ul；除样品总浓度外，还可提供0-5之间的基因组DNA完整性量化评分；"]
["9、系统应可用于RNA分析，包括总RNA及mRNA，适用RNA样本片段大小范围不窄于100-6000碱基；"]
["▲10、系统应用于RNA分析，可定量样品浓度范围应不窄于0.5ng/ul/-250ng/ul；"]
["11、系统可评估RNA样品完整性，提供0-10之间的RNA完整性量化评分，以及28S/18S等指标"]
["12、样品分离检测的整个过程，包括芯片prming、上样、分离、检测、数据分析及管路清洗等应能够全部由仪器自动来完成，无须人工介入；"]
["▲13、系统批处理通量应足够灵活，每批可检测1-24之间任意多个样品，且在上述任一批处理通量下均不造成芯片的浪费；"]
["14、快速：DNA分析速度可达28秒/样本，RNA分析可达80s/样本；"]
["15、采用600nm以上的近红外激发及检测通道，避免生物大分子的本底干扰，以及紫外等对生物大分子样品的损伤；"]
["16、系统兼容96及384孔样品板；"]
["17、系统有优化设置好的多种实验条件，分别适合不同大小片段、不同灵敏度、不同分辨率的检测；"]
["18、系统内置控制电脑并配备触摸屏及相应触屏操作界面；"]
["19、系统软件无license限制，可安装于任意电脑，方便多操作者环境下的离线数据分析与共享；"]
["20、系统软件可自动识别芯片的种类、过期时间、已使用次数及剩余试剂量等，并提示操作人员；"]
["▲21、用户可通过设置条带大小、浓度等阈值，定义并命名特定条带，软件可据此自动筛选并标示具备这些特征的条带及样品，同一批样品可使用多种不同的筛选条件分别进行批量分析；"]
["22、软件可用于对同一批次或不同批次实验中的一个、多个或所有样品进行比对；"]
["23、软件可以多种格式保存、输出及打印单独的或组合的胶图、峰图及定量数据；"]
["24、系统内置条码阅读器，方便数据和样本的追溯；"]
["25、系统可以与自动化工作站整合；"]
["26、兼容Spotfire数据导出。"]
["二、环境要求："]
["1、电源：230VAC, 50/60Hz"]
["2、操作温度：18℃-26℃"]
["3、相对作湿度：30-70%"]
["三、配置"]
["1、主机一台"]
["2、配套试剂二盒"]
["四、售后服务"]
["提供三年保修"]