{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["恒温水槽"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"恒温水槽","index":0,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14],[26,0,26,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                     "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","恒温水槽",null,null,"国别","国产","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",10,"参考报价",0.8,"合计金额",8]
["需求一：-20~100℃恒温水槽  四台"]
["1.不锈钢盖，一次成型不锈钢内胆，具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点；"]
["2.微电脑智能数显温度调节仪，具有定时、测量温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确、可靠；"]
["3.模块式制冷装置，配置延时启动。高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护，具有安全保护、运行稳定、修理保养方便等优点；"]
["4.整体设备体积小，移动方便；"]
["▲5.控温范围：-20～100℃；"]
["6.控温精度±0.05℃ ；"]
["▲7.有效容积6L ；"]
["8.水槽尺寸250×200×150mm ；"]
["9.最大开口180×140mm；"]
["10.总功率1kw；"]
["需求二：室温~100℃恒温水槽  六台"]
["1.不锈钢盖，一次成型不锈钢内胆，具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点；"]
["2.微电脑智能数显温度调节仪，具有定时、测量温度双数字显示和PID自整定功能，控温精确、可靠；"]
["3.模块式制冷装置，配置延时启动。高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护，具有安全保护、运行稳定、修理保养方便等优点；"]
["4.整体设备体积小，移动方便；"]
["▲5.控温范围：室温～100℃；"]
["6.控温精度±0.05℃ ；"]
["▲7.有效容积15L ；"]
["8.水槽尺寸280×265×200mm ；"]
["9.最大开口235×160mm；"]
["10.总功率1.9kw；"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修。"]