{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["核酸浓缩仪"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"核酸浓缩仪","index":0,"n_rows":26,"n_cols":15,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,1,2,3],[2,7,2,8],[3,0,3,14],[4,0,4,14],[5,0,5,14],[6,0,6,14],[7,0,7,14],[8,0,8,14],[9,0,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14],[13,0,13,14],[14,0,14,14],[15,0,15,14],[16,0,16,14],[17,0,17,14],[18,0,18,14],[19,0,19,14],[20,0,20,14],[21,0,21,14],[22,0,22,14],[23,0,23,14],[24,0,24,14],[25,0,25,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳市罗湖区人民医院设备技术参数                                                    "]
["                                                                                                                             单位：万元 "]
["设备名称","核酸浓缩仪",null,null,"国别","进口","申报科室","众循精准医学研究院",null,"数量",3,"参考报价",8.5,"合计金额",25.5]
["一、技术要求"]
["1.转数：>1399rpm；"]
["2.真空度：不小于19.9mbar；"]
["▲3.转子容量：144个试管或2块96孔板；"]
["4.泵容量：不小于1.69m3/h；"]
["5.温度范围：室温、30℃、45℃、60℃；"]
["6.全套系统噪音水平：≤60 dB(A）；"]
["7.计时功能：1分钟至9小时59分（包括但不限于）；"]
["▲8.可以浓缩0.2ml-50ml的不同试管；"]
["9.RNA/DNA，蛋白质的浓缩；"]
["▲10.内置免维护抗化学腐蚀隔膜真空泵；"]
["11.耐化学腐蚀的不锈钢离心腔；"]
["12.减压阀自动真空释放，安全盖锁，操作简便安全；"]
["13.抗腐蚀性无缝不锈钢内腔；"]
["14.多种管子可与外置真空泵或中央真空系统连接；"]
["15.创新的强力加热技术，可以快速、最佳蒸发样品；"]
["16.配有喷射式冷凝器可对85％的排气进行纯化，以保护机器不被蒸汽腐蚀；"]
["17.自动排出冷凝水的功能，延长了直接与蒸汽接触的所有组件的使用寿命；"]
["18.不同转子可适合于不同的离心管（可放置8到72份样品）；"]
["▲19.配双层固定角转一起使用的间隔器，将样品数增加到96或144个；"]
["20.总体配置：真空离心浓缩仪三台，48×1.5/2ml固定角转子三个，6×15/50 ml固定角转两个。"]
["二、服务要求"]
["提供三年保修"]